Testowanie interfejsu oraz aplikacji do zasilacza 200A
wersja 1.0

Celem niniejszego dokumentu jest przegląd testów interfejsu zbudowanego na płytce Raspberry Pi Pico rev.3 (2020) do zasilaczy 200A (z laboratorium Svedberga) oraz aplikacji (w C/C++ na linuksa) do sterowania tymi zasilaczami.

1.	Testy interfejsu.
1.1.	Testy komunikacji modbusowej.
1.1.1.	Testy za pomocą programu QModBus 0.3.0.
1.1.1.1.	Testy komunikacji z parametrami nominalnymi.
Testy odczytu rejestrów z dostępnej przestrzeni adresowej.	Wykonane

1. Testy komunikacji modbusowej
1.1. Testy komunikacji z terminalem PC; parametry transmisji nominalne; adres slave'a: 01; ramka modbusowa spełnia wymogi formalne określone w standardzie Modbus. Na terminalu modbusowym ustawiono parametry nominalne:
Prędkość (baudrate): 19200
Bity danych: 8
Bity stopu: 1
Parzystość: even
Kontrola przepływu: brak.
1.1.1.	Komenda 03 (odczyt rejestrów) dla różnych kombinacji adresów i dla różnych ilości rejestrów.

Lp.	Adres	Liczba rejestrów	Komentarz	Ocena
1	1000	1	Odpowiedź prawidłowa; dane z rejestru prawidłowe
2	1000	3	Odpowiedź prawidłowa; dane z rejestrów prawidłowe
3	1000	7	Odpowiedź prawidłowa; dane z rejestrów prawidłowe
4	1000	8	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 83 02 c0 f1
5	999	1	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 83 02 c0 f1
6	999	3	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 83 02 c0 f1
7	0	5	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 83 02 c0 f1
8	1	5	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 83 02 c0 f1
9	65535	5	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 83 02 c0 f1
10	1001	1	Odpowiedź prawidłowa; dane z rejestrów prawidłowe
11	1002	1	Odpowiedź prawidłowa; dane z rejestrów prawidłowe
12	1002	2	Odpowiedź prawidłowa; dane z rejestrów prawidłowe
13	1002	5	Odpowiedź prawidłowa; dane z rejestrów prawidłowe
14	1002	6	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 83 02 c0 f1
15	2000	1	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 83 02 c0 f1

Tabela 1.

1.1.2.	Komendy zapisu pojedynczego rejestru (komenda 06), zapisu wielu rejestrów (komenda 16) i odczytu rejestrów (komenda 03) dla różnych kombinacji adresów, różnych ilości rejestrów i różnych danych.

Lp.	Adres	Liczba rejestrów	Kod komendy	Komentarz	Ocena
16	1000	7	3	Odpowiedź prawidłowa; dane z rejestrów prawidłowe
17	1000	1	6	Odpowiedź prawidłowa, potwierdzająca zapis
18	1000	7	3	Odpowiedź prawidłowa; dane z rejestrów prawidłowe
19	1000	2	16	Odpowiedź prawidłowa, potwierdzająca zapis
20	1000	7	3	Odpowiedź prawidłowa; dane z rejestrów prawidłowe
21	1001	1	6	Odpowiedź prawidłowa, potwierdzająca zapis
22	1000	7	3	Odpowiedź prawidłowa; dane z rejestrów prawidłowe
23	999	1	6	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 86 02 c3 a1
24	1002	1	6	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 86 02 c3 a1
25	65500	1	6	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 86 02 c3 a1
26	1000	3	16	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 90 02 cd c1
27	999	3	16	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 90 02 cd c1
28	1003	3	16	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 90 02 cd c1
29	65500	3	16	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 90 02 cd c1
30	1001	2	16	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 90 02 cd c1

Tabela 2.

1.1.3.	Komendy niezaimplementowane.

Lp.	Kod komendy	Komentarz	Ocena
31	1	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 81 01 81 90
32	2	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 82 01 81 60
33	4	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 84 01 82 c0
34	5	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 85 01 83 50
35	15	Odpowiedź prawidłowa (wyjątek): 01 8f 01 85 f0

Tabela 3.

1.1.4.	Obserwacje czasu reakcji interfejsu.
Za pomocą wydruków debuggerskich oraz obserwacji na oscyloskopie oszacowano wartości niektórych odstępów czasu.
Średni czas przesyłania pojedynczego znaku komendy (master'a): 0.571 ms.
Średni czas przesyłania pojedynczego znaku odpowiedzi (slave'a): 0.573 ms.
Czas od końca ramki wysłanej z PC do początku ramki odpowiedzi: 2.17 ms (głównym składnikiem tego czasu jest oczekiwanie 3.5 znaku x 0.571 ms = 2.00 ms).

1.2. Testy komunikacji z terminalem PC, w których PC wysyła ciąg znaków, na który interfejs badany nie powinien odpowiedzieć, ale nie powinien się zawiesić.